- Załącznik nr 1 do oferty

MODYFIKACJA Z DNIA 18.01.2023 R. – POPRAWKI NA CZERWONO

- Zadanie nr 1. Tomograf komputerowy – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

- Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

| Lp |  | PARAMETR/WARUNEK |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |  | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 128 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 64 rzędowy. |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji 2023 |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Pokrycie anatomiczne detektora min. 38 mm |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Pochylanie gantry w zakresie min. ±28 st. |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Średnica otworu gantry ≥ 70 cm |  | Tak (podać) |  |  |  | ≥ 80 cm – 10 pkt < 80 cm – 0 pkt |
|  |  | Udźwig stołu pacjenta min. 220 kg |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Kamera 3D umożliwiająca automatyczne układanie pacjenta i rejestrująca kształt lub punkty referencyjne oraz wysokość pacjenta wykorzystując dane przestrzenne. |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Moduł synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie stołu: - materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami - podgłówki do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło |  | Tak |  |  |  |  |
| GENERATOR I LAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rzeczywista moc generatora przy skanie jednoenergetycznym ≥ 72 kW |  | Tak (podać) |  |  |  | ≥ 75 kW – 10 pkt 75 kW – 0 pkt |
|  |  | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV |  | Tak (podać) |  |  |  | ≤ 70 kV – 20 pkt > 70 kV – 0 pkt |
|  |  | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≥ 135 kV |  | Tak (podać) |  |  |  | ≥ 140 kV – 10 pkt < 140 kV – 0 pkt |
|  |  | Prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym ≥ 600 mA |  | Tak (podać) |  |  |  | ≥ 625 mA – 10 pkt < 625 mA – 0 pkt |
|  |  | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 800 mA |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy ≥ 7 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej konstrukcji jest większa niż 2500 kHU/min |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Szybkość chłodzenia lampy min. 1,0 MHU/min |  | Tak (podać) |  |  |  | ≥ 1,7 MHU/min – 10 pkt < 1,7 MHU/min – 0 pkt |
| DETEKTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 mm |  | Tak (podać) |  |  |  | ≤ 0,60 mm – 10 pkt > 0,60 mm – 0 pkt |
|  |  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50 cm mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 12,0 pl/cm |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy filtr cynowy dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor ≤ 0,35 s |  | Tak (podać) |  |  |  | > 0,33 s – 0 pkt ≤ 0,33 s – 20 pkt |
|  |  | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 160 cm |  | Tak (podać) |  |  |  | ≥ 200 cm – 10 pkt < 200 cm – 0 pkt |
|  |  | Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 160 cm |  | Tak (podać) |  |  |  | ≥ 200 cm – 10 pkt < 200 cm – 0 pkt |
|  |  | Maksymalne pole obrazowania FOV min. 50 cm |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy gantry |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | Akwizycja dwuenergetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Dynamiczny kolimator i system selektywnej redukcji dawki na wybrane organy |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego ≥ 20 obrazów/s, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw niskodawkowych protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich modyfikacji |  | Tak |  |  |  |  |
| KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych m.in.: - przekątna min. 24” - rozdzielczość min. 1 Mpx |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów 512 x 512 pikseli bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] ≥ 800 000 obrazów |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query Retrieve - Storage Commitment - Worklist, MPPS |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Sterowanie wstrzykiwaniem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów urządzenia wstrzykujacego bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas prawidłowego jej zamknięcia w przypadku utraty zasilania |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIP (Maximum Intensity Projection) |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | VR (VRT ) (Volume Rendering Technique) |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (Calcium Score) |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425 |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
| STACJA LEKARSKA/SERWER APLIKACYJNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawa nowej stacji lekarskiej |  | Tak (podać parametry) |  |  |  |  |
|  |  | Stacja lekarska wyposażona w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o przekątnej nie mniejszej niż 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200 pikseli - pamięć RAM: co najmniej 96 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej - pojemność macierzy: nie mniej niż 1.8 TB - napęd optyczny: DVD RW - klawiatura, mysz |  | Tak (podać parametry) |  |  |  |  |
|  |  | Stacja lekarska w architekturze klient serwer z: - zainstalowanym lokalnie oprogramowaniem serwerowym oraz możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego na innych stanowiskach (zdalnych) - zainstalowanym lokalnie oprogramowaniem klienckim do lokalnej pracy radiologa - możliwością zdalnej pracy radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, - pełną natychmiastową dostępnością lokalną oraz zdalną do wszystkich zaimportowanych do stacji badań bieżących/poprzednich - pełną natychmiastową dostępnością lokalną oraz zdalną do poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności, - zdalnym dostępem po ustanowieniu bezpiecznego/autoryzowanego połączenia |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: - ilość poprzednich badań - typ/modalność poprzednich badań - zakres daty poprzednich badań |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: - Query/Receive - Print - Storage - Storage – commitment |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, danych obrazowych CT, RTG, MR, PET-CT |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) - pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). - elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Prezentacje Cine |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania |  | Tak (podać) |  |  |  |  |
|  |  | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: - wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). - wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta). - automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty. |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. Funkcjonalność dostępna dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie uruchomione przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: - automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, - automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Oprogramowanie umożliwiające obliczanie i wizualizację rozkładów intensywności zależnych od czasu/fazy, technologia Time Curve Tool lub zgodnie z nazewnictwem producenta. |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  |  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT. Algorytm DSA powinien dokonać subtrakcję serii badania bez kontrastu od kolejnej serii badania z kontrastem. |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do oceny tętniaków: segmentacja 3D i ocena tętniaków w mózgu wraz z obliczaniem objętości tętniaka, minimalną i maksymalną długością tętniaka |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia) i PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych) |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne generowanie pomiarów/map perfuzji mózgu bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score, umożliwiająca: automatyczne zaznaczenie obszarów objętych udarem, rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta) |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające: - identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie zwapnień - wyznaczanie stenozy, - pomiar średnicy i obwodu naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość eksportu w ramach aplikacji naczyniowej współrzędnych do ramienia C na potrzeby interwencji naczyniowych, generowanie dedykowanych raportów naczyniowych z zawartymi pomiarami oraz stosownymi zdjęciami |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi. W przypadku kilku krwiaków obliczanie sumarycznej objętości krwiaków |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny tętniaków: segmentacja 3D i ocena tętniaków w mózgu wraz z obliczaniem objętości tętniaka, minimalną i maksymalną długością tętniaka |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT realizujące: - automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D dla płuc, wątroby i węzłów chłonnych, wraz możliwością ręcznej korekty, - automatyczne wyznaczanie parametrów: maksymalnej średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1, CHOI - automatyczny pomiar w badaniach porównawczych różnicy objętości danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego i poprzedniego - możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 badań tego samego pacjenta |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany. Możliwość korekty i edycji konturów wyodrębnionych zmian. |  | Tak/Nie (podać) |  |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: - automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, - automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy miąższu płuc wspomagające diagnostykę COVID-19 umożliwiające automatyczną segmentację i zaznaczenie obszarów podstawowych zmętnień z możliwością obliczania objętości i procentu poszczególnych obszarów zmętnień |  | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie IV wg standardu CIA 425, wkłady pojedyncze i 12-godzinne. Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe), Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: - ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek - pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem - automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania |  | Tak |  |  |  |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 5 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 5 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 24 miesięcy |  | Tak (podać) |  |  |  | Parametr punktowany zgodnie z zapisami SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin. |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla stanowisk pracy |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca w ofercie uwzględni demontaż i odbiór dotychczasowego, w dalszym ciągu eksploatowanego tomografu komputerowego (wraz z konsolą technika i lekarską stacją diagnostyczną), producent: Siemens, model Somatom Scope Power, numer seryjny 92589, rok produkcji 2015, przejmując na siebie tym samym prawa i obowiązki z tym związane |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca ma obowiązek usunąć wszystkie uszkodzenia powstałe w pracowni TK podczas demontażu i montażu tomografu komputerowego materiałami zgodnymi z istniejącymi i wymaganymi dla pracowni TK |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu TK na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.) |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Udostępnienie danych dających możliwość integracji zaoferowanego systemu do łącza dla teleradiologii funkcjonującej u Zamawiającego |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie projektu usytuowania aparatu z wypełnieniem wszystkich niezbędnych obowiązków dotyczących posadowienia aparatu na stropie o nośności 5,0 kN/m2 i transportu aparatu w obiektach Zamawiającego na miejsce posadowienia uzgodnionego z właściwym podmiotem (dot. dźwigów) |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji |  | TAK (podać) |  |  |  | < 12 miesięcy – 0 pkt. ≥ 12 miesięcy – 10 pkt. |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski |  | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |  |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy |  | Podać |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. |  | Tak |  |  |  |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf komputerowy | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

- Zadanie nr 2. Defibrylator – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

- Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany; nie dopuszcza się sprzętu demo oraz urządzeń modułowych; rok produkcji 2023 | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe – min. 2 akumulatory | TAK (podać) |  |  |
| 3 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie niskiego stanu naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 4 | Łatwa i szybka wymiana akumulatora bez rozkręcania aparatu | TAK |  |  |
| 5 | Ilość defibrylacji z energią 200J przy pracy z akumulatorów – min. 400 | TAK (podać) |  | 400 – 0 pkt. > 400 – 5 pkt. |
| 6 | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 220V 50Hz +/-10% | TAK (podać) |  |  |
| 7 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V-230V, jednostanowiskowej lub dwustanowiskowej | TAK (podać) |  | Ładowarka dwustanowiskowa – 10 pkt. Ładowarka jednostanowiskowa – 0 pkt. |
| 8 | Urządzenie przenośne, z torbą transportową, testerem wyładowań | TAK |  |  |
| 9 | Ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 12 kg | TAK (podać) |  |  |
| 10 | Monitorowanie funkcji życiowych: EKG | TAK |  |  |
| 11 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
| 12 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć | TAK |  |  |
| 13 | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |  |
| 14 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4 cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia | TAK (podać) |  | 7 poziomów – 0 pkt. > 7 poziomów – 5 pkt. |
| 15 | Monitorowanie funkcji życiowych: SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej | TAK |  |  |
| 16 | Technologia Massimo lub Nellcor | TAK |  |  |
| 17 | Zakres pomiaru min. 50-100% | TAK (podać) |  |  |
| 18 | Czujnik SpO2 wraz z kablem podłączeniowym, wielorazowego użytku, na palec dla dorosłych, wykonany w technice Massimo lub Nellcor (oryginalny czujnik wykonany w oferowanej technice pomiaru SpO2) – min. 1 szt. | TAK (podać) |  |  |
| 19 | Monitorowanie funkcji życiowych: NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną | TAK |  |  |
| 20 | Zakres pomiaru min. 40-210 mmHg | TAK (podać) |  |  |
| 21 | Tryb ręczny i automatyczny | TAK |  |  |
| 22 | Metoda pomiaru: oscylometryczna | TAK |  |  |
| 23 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych | TAK |  |  |
| 24 | Monitorowanie funkcji życiowych: EtCO2 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym | TAK |  |  |
| 25 | Zakres pomiaru EtCO2 min. 1-99 mm | TAK (podać) |  |  |
| 26 | Zakres pomiaru częstości oddechu min. 1-90 odd./min. | TAK (podać) |  |  |
| 27 | Akcesoria do pomiaru EtCO2 – min. 1 opakowanie: zestaw kaniul dla dorosłych i/lub dzieci, zawierające adapter, opakowanie min. 20 szt. | TAK (podać) |  |  |
| 28 | Monitorowanie funkcji życiowych: SpCO i SpMet Pomiar karboksyhemoglobiny i methemoglobiny | TAK |  |  |
| 29 | Pomiar frakcji karboksyhemoglobiny | TAK |  |  |
| 30 | Pomiar frakcji methemoglobiny | TAK |  |  |
| 31 | Defibrylacja | TAK |  |  |
| 32 | Łyżki defibrylatora dla dorosłych i pediatryczne (zintegrowane) lub łyżki z nakładkami pediatrycznymi | TAK |  |  |
| 33 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie; mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia | TAK |  |  |
| 34 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK |  |  |
| 35 | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: - elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG - elektrody typu RTS do stymulacji/defibrylacji/EKG - elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/defibrylacji/EKG - elektrody do stymulacji/defibrylacji/ EKG systemem połączeniowym | TAK |  |  |
| 36 | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu łyżek wewnętrznych o rozmiarach (średnicach) i długościach trzonu: rozmiar 2,5 cm +/- 0,5 cm, trzon 15,9 cm +/- 0,5 cm rozmiar 3,8 cm +/- 0,5 cm, trzon 15,25 cm +/-0,5cm rozmiar 5,0 cm +/- 0,5 cm, trzon 14,6 cm +/- 0,5 cm rozmiar 6,4 cm +/- 0,5 cm, trzon 14 cm +/- 0,5 cm rozmiar 8,9 cm +/- 0,5 cm, trzon 12,7 cm +/- 0,5 cm | TAK (podać) |  |  |
| 37 | Defibrylacja półautomatyczna AED | TAK |  |  |
| 38 | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym | TAK |  |  |
| 39 | Zakres dostarczanej energii min. 5-360J | TAK (podać) |  |  |
| 40 | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min. 24 | TAK (podać) |  |  |
| 41 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
| 42 | Kardiowersja | TAK |  |  |
| 43 | Stymulacja przezskórną serca | TAK |  |  |
| 44 | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  |  |
| 45 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK (podać) |  |  |
| 46 | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 0-170 mA | TAK (podać) |  |  |
| 47 | Ekran | TAK |  |  |
| 48 | Przekątna ekranu min. 8’ | TAK (podać) |  | >8’ – 5 pkt. 8’ – 0 pkt. |
| 49 | Tryb wyświetlacza wybierany przez użytkownika: kolorowy lub wysoki kontrast | TAK |  |  |
| 50 | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  |  |
| 51 | Reanimacja krążeniowo-oddechowa | TAK |  |  |
| 52 | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. 4 grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK (podać) |  |  |
| 53 | Alarmy | TAK |  |  |
| 54 | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK |  |  |
| 55 | Drukarka | TAK |  |  |
| 56 | Szerokość papieru min. 90 mm | TAK (podać) |  | 90 mm – 0 pkt. > 90 mm – 5 pkt. |
| 57 | Prezentacja zapisu EKG – min. 3 kanały na ekranie | TAK (podać) |  |  |
| 58 | Prędkość przesuwu papieru – min. 2 prędkości (25 i 50 mm/sek.) | TAK (podać) |  |  |
| 59 | Inne wymagania | TAK |  |  |
| 60 | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |  |
| 61 | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK |  |  |
| 62 | Odporność na wilgoć i8 kurz nie mniejsza niż IP44 | TAK (podać) |  |  |
| 63 | Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań EKG będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną. Możliwość używania z wykorzystaniem usług transmisji danych: pakiet przesyłu danych LTE kat. 4 | TAK |  |  |
| 64 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłanie/transmisja danych np. do działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia itp. | TAK (podać) |  | Wykonanie auto testu z wydrukiem i przesłaniem danych – 10 pkt. Wykonanie auto testu z wydrukiem – 0 pkt. |
| 65 | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne – 1 szt. | TAK |  |  |
| II | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  | Parametr punktowany zgodnie z zapisami SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert |
| 3 | Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę | TAK |  |  |
| 4 | Gwarancyjne okresowe przeglądy techniczne autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego | TAK (podać wymaganą przez producenta częstotliwość przeglądów) |  |  |
| 5 | Częstotliwość okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji | TAK (podać) |  | < 12 miesięcy – 0 pkt. ≥ 12 miesięcy – 10 pkt. |
| 6 | Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego) | TAK (podać dane serwisu: adres, tel./fax, e-mail) |  |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy: max. 72 godziny | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Czas usunięcia awarii: max. 7 dni roboczych | TAK (podać) |  |  |
| 9 | W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | TAK |  |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 8 lat od daty dostawy | TAK (podać) |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem medycznym) | TAK |  |  |
| 12 | Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego | TAK |  |  |
| 13 | Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 14 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 15 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 16 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

- Zadanie nr 3. System do ogrzewania pacjenta – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………….

- Model, typ: …………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany; nie dopuszcza się sprzętu demo; rok produkcji 2023 | TAK |  |  |
| 2 | System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej składający się z jednostki sterującej, materaca grzewczego i kocy grzewczych oraz stojaka mobilnego z koszem | TAK |  |  |
| 3 | System działający w technologii włókien węglowych, zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza | TAK |  |  |
| 4 | Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi | TAK |  |  |
| 5 | Maksymalne wymiary jednostki sterującej: 190 x 290 x 90 mm | TAK (podać) |  |  |
| 6 | Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu – postawienia – w komplecie niezbędny osprzęt | TAK (podać) |  |  |
| 7 | Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |
| 8 | Napięcie wejściowe jednostki sterującej 220-240 VAC/50 Hz | TAK (podać) |  |  |
| 9 | Napięcie wyjściowe jednostki sterującej – napięcie zasilania materaca/koca – max. 24V | TAK (podać) |  |  |
| 10 | Moc jednostki sterującej zapewniająca szybkie nagrzewanie elementów grzewczych – min. 300W | TAK (podać) |  | ≥350W – 5 pkt. <350W – 0 pkt. |
| 11 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 30-40ºC ze skokiem co 0,1ºC niezależnie dla każdego kanału | TAK (podać) |  |  |
| 12 | Ekran ciekłokrystaliczny wyświetlający min. następujące informacje niezależnie dla każdego kanału: - temperatura zaprogramowana - aktualna temperatura materaca grzewczego - temperatura ciała pacjenta – w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego - moc grzania – wskaźnik słupkowy - nazwa podłączonego elementu grzewczego wyświetlana w języku polskim | TAK (podać) |  |  |
| 13 | Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami membranowymi | TAK |  |  |
| 14 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów – wejście w tryb ustawień uruchamiane osobnym przyciskiem i wymagające zatwierdzenia wybranej temperatury ogrzewania | TAK |  |  |
| 15 | Alarmy min.: - odchylenia temperatury - wysokiej temperatury - rozłączenia elementu grzewczego - niedogrzania | TAK (podać) |  |  |
| 16 | Alarmy z możliwością wyciszenia | TAK |  |  |
| 17 | Alarm zaniku zasilania | TAK |  |  |
| 18 | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim | TAK |  |  |
| 19 | Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania | TAK |  |  |
| 20 | Kontrola temperatury realizowana za pomocą min. 10 czujników wbudowanych w materac/koc | TAK (podać) |  |  |
| 21 | Wymiary materaca/koca: - materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową: długość 150 cm +/- 10 cm szerokość 50 cm +/- 10 cm grubość 3 cm - 0,5 cm/+ 1 cm - koc grzewczy na ramiona i barki: długość 150 cm +/- 10 cm szerokość 45 cm +/- 10 cm - koc grzewczy: długość 190 cm +10 cm szerokość 100 cm + 10 cm | TAK (podać) |  |  |
| 22 | Materac/koc przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK |  |  |
| 23 | Materac/koc ogrzewający tylko pacjenta – nie emitujący ciepła do otoczenia | TAK |  |  |
| 24 | Materac/koc przezierny dla promieni RTG | TAK |  |  |
| 25 | Materac/koc posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przez przedostaniem się płynów | TAK |  |  |
| 26 | Materac z wbudowaną pianką lepkosprężystą o właściwościach przeciwodleżynowych | TAK |  |  |
| 27 | Materac/koc wyposażony w wymienny poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. min. 90ºC i dezynfekcji powierzchniowej, posiadający zintegrowane troki do mocowania | TAK |  |  |
| 28 | W komplecie dodatkowy pokrowiec zewnętrzny o parametrach wskazanych w pkt. 27 do każdego materaca | TAK/NIE (podać) |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 29 | Wyraźne oznaczenie strony ciepłej materaca w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym | TAK |  |  |
| 30 | Długość zintegrowanego przewodu materaca/koca: 0,5 m +/- 0,1 m | TAK (podać) |  |  |
| 31 | Długość przewodu łączącego materac z jednostką sterującą: 2,5 m +/- 0,1 m | TAK (podać) |  |  |
| 32 | Obudowy wtyków połączeniowych wykonane z metalu odpornego na uszkodzenia mechaniczne, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem | TAK |  |  |
| 33 | Szybki czas nagrzewania materaca/koca: max. 15 min. do temp. 37ºC | TAK (podać) |  | >10 min. - ≤15 min. - 0 pkt. ≤10 min. - 10 pkt. |
| 34 | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2 lub równoważnej | TAK (podać) |  |  |
| 35 | Stojak mobilny wyposażony w złącze do bezpiecznego mocowania jednostki sterującej, oraz kosz do przechowywania materaca/koca ze stabilną podstawą wyposażoną w koła, w tym min. 1 z hamulcem | TAK (podać) |  |  |
| II | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  | Parametr punktowany zgodnie z zapisami SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert |
| 3 | Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę | TAK |  |  |
| 4 | Gwarancyjne okresowe przeglądy techniczne autoryzowanego serwisu wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego | TAK (podać wymaganą przez producenta częstotliwość przeglądów) |  |  |
| 5 | Częstotliwość okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji | TAK (podać) |  | < 12 miesięcy – 0 pkt. ≥ 12 miesięcy – 10 pkt. |
| 6 | Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego) | TAK (podać dane serwisu: adres, tel./fax, e-mail) |  |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy: max. 72 godziny | TAK (podać) |  |  |
| 8 | Czas usunięcia awarii: max. 7 dni roboczych | TAK (podać) |  |  |
| 9 | W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | TAK |  |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 8 lat od daty dostawy | TAK (podać) |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem medycznym) | TAK |  |  |
| 12 | Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego | TAK |  |  |
| 13 | Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |  |
| 14 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |  |
| 15 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | TAK |  |  |
| 16 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | TAK |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

| Lp | Nazwa wyrobu/producent | Ilość | Cena netto 1 szt. aparatu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do ogrzewania pacjenta | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy